Інструкція до застосування
Одноразові захоплювальні щипці/Disposable Grasping Forceps
(Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням)

1. Застосування. 
Одноразові захоплювальні щипці та поворотні моделі є важливими і часто використовуваними інструментами для діагностики та лікування травного каналу. Цей тип щипців і поворотна модель можуть захоплювати та видаляти поліпи шлунково-кишкового тракту ,як поліпи товстої кишки, монети та риб’ячі кістки з різними чужорідними тілами.  Слід використовувати різні типи головок під відповідним ендоскопом.

Одноразові захоплювальні щипці складаються з головки, трубки та ручки. Головка одноразових захоплювальних щипців має різні типи, у тому числі:
- Тип «Щурячий зуб»: моделі GI;
- «Щурячий зуб» з типом «алігатор»: моделі GJ;
- Тип «Пелікан»: моделі GK;
- Тип «Алігатор»: моделі GH;
- Тип тринога: моделі GM103;
- Тип тринога з гачком: моделі GM103-H;
- 5-зубчастий тип: моделі GM105;
- Тип гачка з 5 зубцями: моделі GM105-H;
- Тип гачка з 2 зубцями: моделі GM102;
- Тип кутового кошика, нержавіюча сталь: моделі GL0;
- Тип кошика без наконечника, нітинол: моделі GL1;
- Спіральний тип кошика, нітинол: моделі GL2;
- Спіральний тип кошика, нержавіюча сталь: моделі GL3;
- Кошик з типом наконечника, нітинол: моделі GL4;
- Кошик з типом наконечника, нержавіюча сталь: моделі GL5;
- Тип кошика ERCP, моделі GL-1 і GL-2;
- Петля з сумкою: моделі GW;
- Тип «Холодна пастка»: моделі DC-2.

Захоплювальні щипці можна використовувати тільки під ендоскопом!
Ці інструменти не призначені для інших застосувань!
Не можна використовувати пошкоджені інструменти!

[bookmark: _Hlk163319289][bookmark: _Hlk163319372]Ця інструкція призначена для того, щоб допомогти фахівцю використовувати інструмент за призначенням, описати його використання і, таким чином, забезпечити більш високий рівень безпеки для пацієнта.

2. Дизайн.
Компанія Alton (Shanghai) Instrument Co., Ltd постачає різні конструкції одноразових захоплювальних щипців для різних застосувань. Інформацію про асортимент доступних розмірів можна отримати безпосередньо у виробника або уповноваженого представника в Україні.

3. Перед використанням.
Перед початком роботи з захоплювальними щипцями фахівець повинен уважно ознайомитися з інструкцією. Необхідно повністю зрозуміти принципи функціонування та правила поводження з інструментом.
Крім того,  важливо оглянути інструмент на предмет дефектів і пошкоджень, витягнувши його з упаковки. Якщо під час огляду будуть виявлені пошкодження або дефекти, інструмент не можна використовувати на пацієнті, його необхідно негайно повернути до Alton (Shanghai) Instrument Co., Ltd для перевірки експертом.

Зверніть увагу, що для вилучення сторонніх тіл не потрібно докладати великих зусиль. Сила, яку потрібно застосовувати, еквівалентна легкому рукостисканню.

Одноразові захоплювальні щипці постачаються стерильними. 
Перед використанням необхідно оглянути інструмент на наявність пошкоджень. 
Використовувати можна тільки непошкоджені захоплювальні щипці.
Інструмент слід використовувати тільки один раз.

4. Застереження.
А) Зберігати подалі від вологи.
Б) Стерилізації або перенесення інструменту може бути недостатньо, пацієнти можуть мати ризик інфікування або ушкодження при повторному використанні.
Будь ласка, використовуйте інструмент один раз!
В) Після використання утилізуйте інструмент та упаковку відповідно до лікарняних, адміністративних та/або місцевих вимог.
Г) Для інструментів розміром 2,4 мм потрібен ендоскоп з мінімальним робочим каналом 2,8 мм. Для інструментів розміром 1,8 мм потрібен ендоскоп з мінімальним робочим каналом 2,0 мм.

Не кладіть сторонні предмети на щипці або їх упаковку!
Не зберігайте захоплювальні щипці поблизу агресивних хімічних речовин!
Не піддавайте щипці дії прямих або непрямих сонячних променів, інших УФ-променів або рентгенівського випромінювання!
Неправильне зберігання інструментів скасовує будь-які претензії!

5. Протипоказання.
А) Для використання даного інструменту потрібні професійні оператори.
Б) Не використовуйте цей інструмент для лікування пацієнтів у будь-яких ситуаціях, якщо це може становити ризик їхньому життю.
В) Уникайте будь-яких небезпечних ситуацій для пацієнтів під час використання інструменту наскільки це можливо.

6. Обробка.
6.1 Введення захоплювальних щипців в ендоскоп.
Захоплювальні щипці слід вводити тільки в операційний канал ендоскопа та тільки із закритими губками щипців. Для цього необхідно враховувати відповідні діаметри щипців і операційних каналів (див. каталог продукції).
6.2 Використання за призначенням.
Одноразові захоплювальні щипці, захвати та кошики використовуються для видалення чужорідних тіл з тіла пацієнта.
Цей тип щипців та повернута модель можуть захоплювати та розбивати вії в целомі, видаляти поліпи шлунково-кишкового тракту, поліпи тонкої або товстої кишки, монети та риб’ячі кістки з різними чужорідними тілами. Варто використовувати різні типи головок під відповідним ендоскопом.
Популяція пацієнтів: Тільки для дорослих!

Перелік моделей одноразових захоплювальних щипців.
	№
	Назва продукту
	Модель
	Розмір

	




1
	



Одноразові захоплювальні щипці (тип «Щурячий зуб»)
	AF-D1810GI
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GI
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GI
	Φ1.8×1500 mm

	
	
	AF-D1816GI
	Φ1.8×1600 mm

	
	
	AF-D2416GI
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2418GI
	Φ2.4×1800 mm

	
	
	AF-D2421GI
	Φ2.4×2100 mm

	
	
	AF-D2423GI
	Φ2.4×2300 mm

	




2
	



Одноразові захоплювальні щипці («Щурячий зуб» з типом «Алігатор»)
	AF-D1810GJ
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GJ
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GJ
	Φ1.8×1500 mm

	
	
	AF-D1816GJ
	Φ1.8×1600 mm

	
	
	AF-D2416GJ
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2418GJ
	Φ2.4×1800 mm

	
	
	AF-D2421GJ
	Φ2.4×2100 mm

	
	
	AF-D2423GJ
	Φ2.4×2300 mm

	




3
	



Одноразові захоплювальні щипці (типу «Пелікан»)
	AF-D1810GK
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GK
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GK
	Φ1.8×1500 mm

	
	
	AF-D1816GK
	Φ1.8×1600 mm

	
	
	AF-D2416GK
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2418GK
	Φ2.4×1800 mm

	
	
	AF-D2421GK
	Φ2.4×2100 mm

	
	
	AF-D2423GK
	Φ2.4×2300 mm

	

4
	
Одноразові щипці (тип «Алігатор»)
	AF-D1810GH
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GH
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GH
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1816GH
	Φ1.8×1600 mm

	
	
	AF-D2416GH
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2418GH
	Φ2.4×1800 mm

	
	
	AF-D2421GH
	Φ2.4×2100 mm

	
	
	AF-D2423GH
	Φ2.4×2300 mm

	





5
	




Одноразові щипці (тринога)
	AF-D1807GM103
	Φ1.8×700 mm

	
	
	AF-D1810GM103
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GM103
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GM103
	Φ1.8×1500 mm

	
	
	AF-D1825GM103
	Φ1.8×2500 mm

	
	
	AF-D2416GM103
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2417GM103
	Φ2.4×1700 mm

	
	
	AF-D2418GM103
	Φ2.4×1800 mm

	
	
	AF-D2421GM103
	Φ2.4×2100 mm

	
	
	AF-D2423GM103
	Φ2.4×2300 mm

	





6
	




Одноразові щипці (тринога з гачком)
	AF-D1807GM103-H
	Φ1.8×700 mm

	
	
	AF-D1810GM103-H
	Φ1.8×1000 mm

	
	
	AF-D1812GM103-H
	Φ1.8×1200 mm

	
	
	AF-D1815GM103-H
	Φ1.8×1500 mm

	
	
	AF-D1825GM103-H
	Φ1.8×2500 mm

	
	
	AF-D2416GM103-H
	Φ2.4×1600 mm

	
	
	AF-D2417GM103-H
	Φ2.4×1700 mm

	
	
	AF-D2418GM103-H
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GM103-H
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GM103-H
	Φ2.4×2300 mm 

	





7
	




Одноразові щипці (5-зубчасті)
	AF-D1807GM105
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GM105
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GM105
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GM105
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1825GM105
	Φ1.8×2500 mm 

	
	
	AF-D2416GM105
	Φ2.4×1600 mm 

	
	
	AF-D2417GM105
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GM105
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GM105
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GM105
	Φ2.4×2300 mm 

	




8
	




Одноразові щипці (5-зубчастий гачок)
	AF-D1807GM105-H
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GM105-H
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GM105-H
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GM105-H
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1825GM105-H
	Φ1.8×2500   mm 

	
	
	AF-D2416GM105-H
	Φ2.4×1600 mm 

	
	
	AF-D2417GM105-H
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GM105-H
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GM105-H
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GM105-H
	Φ2.4×2300 mm 

	




9
	




Одноразові щипці (2-зубці)
	AF-D1807GM102
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GM102
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GM102
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GM102
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D2416GM102
	Φ2.4×1600 mm 

	
	
	AF-D2417GM102
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GM102
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GM102
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GM102
	Φ2.4×2300 mm 

	





10
	




Одноразові захоплювальні щипці (складний кутовий кошик, нержавіюча сталь)
	AF-D1807GL0
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GL0
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GL0
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GL0
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816GL0
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D1825GL0
	Φ1.8×2500 mm 

	
	
	AF-D2415GL0
	Φ2.4×1500 mm 

	
	
	AF-D2417GL0
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GL0
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GL0
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GL0
	Φ2.4×2300 mm 

	







11
	






Одноразові захоплювальні щипці (кошик без наконечника, нітинол)
	AF-D1007GL1
	Φ1.0×700 mm 

	
	
	AF-D1010GL1
	Φ1.0×1000 mm 

	
	
	AF-D1012GL1
	Φ1.0×1200 mm 

	
	
	AF-D1807GL1
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GL1
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GL1
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GL1
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816GL1
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D1825GL1
	Φ1.8×2500 mm

	
	
	AF-D2415GL1
	Φ2.4×1500 mm 

	
	
	AF-D2417GL1
	Φ2.4×1700 mm

	
	
	AF-D2418GL1
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GL1
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GL1
	Φ2.4×2300 mm 

	




12
	



Одноразові захоплювальні щипці (тип спірального кошика, нітинол)
	AF-D1007GL2
	Φ1.0×700 mm 

	
	
	AF-D1010GL2
	Φ1.0×1000 mm 

	
	
	AF-D1012GL2
	Φ1.0×1200 mm 

	
	
	AF-D1807GL2
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GL2
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GL2
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GL2
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816GL2
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D1825GL2
	Φ1.8×2500 mm 

	
	
	AF-D2415GL2
	Φ2.4×1500 mm 

	
	
	AF-D2417GL2
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GL2
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GL2
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GL2
	Φ2.4×2300 mm 

	


13
	
Одноразові захоплювальні щипці (тип спіральної корзини, нержавіюча сталь)
	AF-D1007GL3
	Φ1.0×700 mm 

	
	
	AF-D1010GL3
	Φ1.0×1000 mm 

	
	
	AF-D1012GL3
	Φ1.0×1200 mm 

	
	
	AF-D1807GL3
	Φ1.8×700 mm 

	
	
	AF-D1810GL3
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GL3
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GL3
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816GL3
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D1825GL3
	Φ1.8×2500 mm 

	
	
	AF-D2415GL3
	Φ2.4×1500 mm 

	
	
	AF-D2417GL3
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GL3
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GL3
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GL3
	Φ2.4×2300 mm 

	
14
	
Одноразові захоплювальні щипці (кошик із наконечником, нітинол)
	AF-D1007GL4
	Φ1.0×700 mm 

	
	
	AF-D1010GL4
	Φ1.0×1000 mm 

	
	
	AF-D1012GL4
	Φ1.0×1200 mm 

	
15
	Одноразові щипці (кошик з наконечником, нержавіюча сталь)
	AF-D1007GL5
	Φ1.0×700 mm 

	
	
	AF-D1010GL5
	Φ1.0×1000 mm 

	
	
	AF-D1012GL5
	Φ1.0×1200 mm 

	

16
	
Одноразові захоплювальні щипці (тип кошика ERCP)
	AF-D2419GL-1
	Φ2.4×1900 mm, одинарний просвіт

	
	
	AF-D2421GL-1
	Φ2.4×1900 mm, одинарний просвіт

	
	
	AF-D2419GL-2
	Φ2.4×2100 mm, подвійний просвіт

	
	
	AF-D2421GL-2
	Φ2.4×2100 mm, подвійний просвіт

	




17
	




Одноразові захоплювальні щипці (петля з сумкою)
	AF-D1810GW
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812GW
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815GW
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816GW
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D2415GW
	Φ2.4×1500 mm 

	
	
	AF-D2417GW
	Φ2.4×1700 mm 

	
	
	AF-D2418GW
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421GW
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423GW
	Φ2.4×2300 mm 

	

18
	
Одноразові захоплювальні щипці (типу холодної пастки, без кліпси для підключення електродів)
	AF-D1810DC-2
	Φ1.8×1000 mm 

	
	
	AF-D1812DC-2
	Φ1.8×1200 mm 

	
	
	AF-D1815DC-2
	Φ1.8×1500 mm 

	
	
	AF-D1816DC-2
	Φ1.8×1600 mm 

	
	
	AF-D1825DC-2
	Φ1.8×2500 mm 

	
	
	AF-D2416DC-2
	Φ2.4×1600 mm 

	
	
	AF-D2418DC-2
	Φ2.4×1800 mm 

	
	
	AF-D2421DC-2
	Φ2.4×2100 mm 

	
	
	AF-D2423DC-2
	Φ2.4×2300 mm 



7. Будова виробу.
Гнучкі одноразові щипці AF складаються з головки, трубки та ручки. Головка одноразових захоплювальних щипців має різні типи головок, у тому числі: 
· «Щурячий зуб»; 
· «Щурячий зуб» з типом «Алігатор»;
· Тип «Пелікан», тип «Алігатор»;
· Тип 3-зубця; 
· Тип 3-зубця; 
· Тип 5-зубця;
· Тип 5-зубчатого гачка; 
· 2-зубчастий тип; 
· Кутовий тип кошика;
· Тип кошика без наконечника (нітинол);
· Тип спірального кошика (нітинол); 
· Тип спірального кошика (нержавіюча сталь); 
· Кошик з типом наконечника (нітинол);
· Кошик з типом наконечника (нержавіюча сталь); 
· Пастка з мішком та холодна пастка.

Компоненти одноразових захоплювальних щипців:
[image: ]


Примітка: компоненти зліва направо.
1. Головка щипців;
2. Трубка;
3. Притискне кільце;
4. Тримач для рук.

	№
	Складові виробу
	Матеріал
	Чи контактує матеріал з тілом (Так/Ні)

	1
	Голова
(щелепа щипців)
нержавіюча сталь
	Нержавіюча сталь або нітинол (тільки для вибраного типу кошика)
	Так

	2
	Трубка
	Внутрішня частина: дріт з нержавіючої сталі
	Ні

	
	
	Зовнішня частина: Політетрафлуоретен
	Так

	3
	Захист від згину
	Політетрафлуоретен
	Ні

	4
	Ручка
	Рукоятка (ABS)
	Ні




8. Спосіб застосування.
А) Розташуйте дистальний кінець інструмента перед стороннім тілом.
Б) Проштовхніть його до рухомої частини ручки вперед, поки інструмент повністю не відкриється.
В) Наведіть дистальний кінець на стороннє тіло та закрийте інструмент потягнувши назад рухому частину ручки.
Г) Обережно вийміть з ендоскопа інструмент та стороннє тіло із закритими відгалуженнями.

9. Умови зберігання та транспортування.
1. Дані інструменти не можна зберігати та доставляти під сильним тиском, щоб уникнути
деформації.
2. Умови зберігання та транспортування включають:
· Температурний діапазон: 0°C 40 °C;
· Діапазон вологості: 30% 85%;
· Зберігається в чистому і сухому приміщенні;
· Оберігати від прямого сонячного світла;
Доставляти звичайним транспортним засобом, але уникати сильних ударів, вібрації, дощу та снігу.

10. Стерилізація.
Одноразові захоплювальні щипці поставляються стерилізованими, стерилізація проводиться етиленоксидом. 
Одноразовий інструмент повинен бути утилізованим в лікарні після першого ж використання!
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
11. Термін придатності.
Термін дії стерилізації становить три роки.

12. Користувач.
Користувачі інструментів компанії Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., LTD повинні бути фахівцями у своїй галузі. Для підготовки, догляду та обслуговування гнучких інструментів необхідна відповідна спеціальна підготовка.

13. Ремонт та скарги.
[bookmark: _Hlk163229662]В інтересах здоров’я наших співробітників можуть прийматися, як повернення лише стерилізовані або продезінфіковані інструменти. Вони мають бути позначені як такі, інакше вони не можуть бути оброблені далі.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]
[image: ] Виробник: Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd , No.24 Building, JinShao Rd. 1688, Baoshan District, 200949 Shanghai, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA/Атлон (Шанхай) Медікел Інструментс Ко., Лтд., Но.24 білдінг, ДжінШао Рд. 1688, Баошан Дістрікт, 200949 Шанхай, Китай.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «АЛТОН УКРАЇНА», Україна, 79041, Львівська область, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 59, корп. 42./Alton Ukraine LLC, Ukraine, 79041, Lviv region, Lviv, Kulparkivska street, buld. 59, corps 42.

Дата видачі інструкції до застосування: 08.10.2015
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Символи:
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	Не використовувати у разі пошкодження упаковки
	
[image: ]
	
Використовуйте інструкцію до застосування
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Номер по каталогу
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Стерилізовано етиленоксидом
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Оберігати від сонячного світла
	
[image: ]

	

Виробник
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Не використовувати повторно
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Номер партії
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Використати до
	
[image: Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание]
	
Дата виготовлення
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Зберігати в сухому місці
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Зберігати при температурі від 0 °С до 40 °С
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