| MD skin solutions АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ | ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЛАВА 7 | Код идентификации DDPM |
| --- | --- | --- |

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

| Подготовлено: |  | Дата: | Подпись: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по контролю качества и вопросам регулирования СИНТИЯ ГЕРМАНОС |  | 02/09/2013 | /подпись/ |  |
| Утверждено: |  | Дата: | Подпись: MD skin solutions АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ |  |
| Генеральный директор ДЕНИ ГЕРМАНОС |  | 02/09/2013 | /подпись/ |  |
| Версия | DRR | Дата вступления в силу: | Мотивация версии |  |
| A | - | 02/09/2013 | Выпуск продукции |  |

| MD skin solutions АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ | ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЛАВА 7 | Код идентификации DDPM |
| --- | --- | --- |

Введение

Контроль качества, который проводится во время производства медицинских устройств Pluryal® Meso 1 и Pluryal® Meso 2, состоит в проверке фаз производства и выполнении разного рода тестирования конкретной продукции. Система обеспечения качества продукции поставщика-производителя включает в себя процедуры использования оборудования (как для тестирования, так и для измерения) и процедуры выполнения всех запланированных мер контроля качества.

- Сырьё

- Вода для инъекций

Тестовое испытание выявляет:

- Уровень pH (5,00-7,00)

- TOC=общее количество органических углеродов (не более 0,5 мл/т)

- LAL-показатель (не более 0,25 UI эндотоксинов/мл)

- Сырьё

Всё сырьё имеет надлежащий протокол испытаний и соответствует Европейской Фармакопее. Однако чтобы гарантировать полное отсутствие пирогенных элементов, LAL-тест всегда выполняется на готовой продукции.

- Упаковочные материалы

Поставщик-производитель приобретает те материалы, которые имеют только фармацевтическое назначение, а их технические характеристики присутствуют в каждой партии.

- Продукция

Для анализа продукции поставщик-производитель использует сертифицированные процедуры в соответствии с утвержденной Системой контроля качества.

Ниже мы приводим аналитические методы, которые используются для тестового испытания продукции.

- Измерение уровня pH

Измерение уровня рН проводиться с помощью рН-метра, который работает на основе микропроцессора со стеклянным электродом (Ag/AgCl).

2

/подпись/

| MD skin solutions АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ | ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЛАВА 7 | Код идентификации DDPM |
| --- | --- | --- |

Процедура

- Возьмите 30/50 мл анализируемого раствора, затем поместите его в чистый беккер;

- Промойте электрод деионизированной водой.

- Погрузите электрод в образец и подождите около 30 секунд, затем зафиксируйте данные на дисплее.

- Промойте электрод и повторите процесс как минимум ещё 2 раза.

- Среднее значение трёх измерений даст нам показатель уровня рН.

- Промойте электрод деионизированной водой перед тем, как поместить его в исходный раствор.

- Измерение осмоляльности

Осмотическое давление раствора можно измерить с помощью микроосмометра, например, с помощью микроосмометра Пельтье или Реблинга.

Процедура

- Заполните 1,5-милилитровую микротрубочную центрифугу (пробирка Эппендорфа) 100 мкл анализируемого раствора и поместите её в термистор;

- Опустите термистор в охлаждающее отверстие;

- Через 1,5 минуты вы услышите сигнал о достижении точки замерзания.

- Когда на дисплее будет отображаться значения «1000», полностью извлеките иглу, вставьте её в трубку, а через секунду верните её в исходное положение.

- Дисплей показывает значение осмоляльности анализируемого раствора и остается фиксированным в течение примерно 10-20 секунд, после чего значение снова начинает расти.

- Повторите операцию измерения ещё 2 раза; среднее значение трёх измерений даст нам показатель осмоляльности.

- L.A.L-тест – Дозировка эндотоксинов

Это испытание проводится в независимой лаборатории, которая использует “Гель-тромб тест”.

- Измерение вязкости

Для измерения вязкости анализируемого раствора независимая лаборатория использует ротационный вискозиметр.

3

/подпись/

| MD skin solutions АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ | ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЛАВА 7 | Код идентификации DDPM |
| --- | --- | --- |

- Стерильность

Анализируемый раствора очищается с использованием валидированных слоистых мембран (поставляемых компанией Sartorius) с пористостью 0,2 мкм.

Испытание проводится независимой лабораторией.

- Контроль упаковки

Упаковка проходит визуальный, механический и волюметрический контроль.

Дозировка готовой продукции

Содержимое ампулы выливают в градуированный цилиндр подходящей ёмкости или взвешивают.

Допустимая погрешность ампулы показана в следующей таблице:

| Содержание ампулы | Погрешность |
| --- | --- |
| 5 мл | ± 0,20 мл |

Контроль целостности ампулы

Ампулу проверяют на отклонения от нормы, наличие посторонних предметов и трещин.

Контроль маркировки

Контроль маркировки, которая находится на ампуле, заключается в проверке соответствующих данных (в основном, номер партии и срок годности).

Вторичная упаковка проходит аналогичный контроль  для проверки совпадения меток (первичных и вторичных).

- Измерения и испытательное оборудование

- Аналитическая шкала (0,001 г)

- Техническая шкала (0,01 г)

- Измеритель проводимости

- pH-метр (0,001 pH)

- Цифровой микроосмометр

- Вискозиметр

- Стерильный ламинарный расходомер

- Автоклав

- Автоматическая капельница для жидкости объёмом 100-1000 мкл

- Термостат

4

/подпись/