Стандарт ISO 9001-2008

NOVA – 250

Руководство по обслуживанию и эксплуатации

Электрохирургический коагулятор

"YASHODHAN", Plot No RL-170, Near Gharda Circle, MIDC-II, Dombivli (East)-421203. ТЕЛ.- +91251 6516886, +91 9987682345,Оператор Cell- +91 98202 19707. E-mail: info.lifesupport@gmail.com

Содержание

- Общая информация …………………………………………………2

  - Введение ………………………………………………………2

  - Специфика …………………………………………………….2

- Установка …………………………………………………………….3

  - Распаковка и обслуживание…………………………………..3

  - Что нужно перед установкой электрохирургического прибора 4

  - Требования к условиям установки…………………………...5

- Что нужно знать об электрохирургии……………………………….6

  - Введение…………………………………………………….…..6

  - Инструменты управления (вид спереди)…………………..….7

  - Инструкция по эксплуатации…………………………………..8

  - Комплектация…………………………………………………9

- Меры предосторожности………………………………………………10

  - Профилактическое обслуживание ……………………………..14

  - Выявление неисправностей……………………………………..15

Гарантийный сертификат………………………………………………….16

- Общая информация

  - Введение

- твердотельный электрохирургический прибор

- модель: NOVA-250

- инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретение прибора NOVA-250. Для того, чтобы использовать этот генератор надлежащим образом, а также извлечь максимальную пользу, внимательно прочитайте эту инструкцию эксплуатации. После прочтения инструкции, храните ее в удобном месте.

Для того, чтобы проинструктировать пользователя о возможностях и ограничениях электрохирургического генератора, необходимо предоставить большой объем информации. Пользователь должен быть ознакомлен не только с данными и техническими характеристиками прибора. В идеале он должен иметь полное представление об этом оборудовании, чтобы уметь использовать этот генератор в любых ситуациях, а также распознать потенциальные угрозы, если таковые случаются.

Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы попытались сделать это руководство более удобным для пользователя.

  - Специфика

Поздравляем Вас!

Новый прибор NOVA-250 – это самый универсальный электрохирургический генератор. Он обладает набором технических характеристик и функций, которые ранее не встречались в одном генераторе.

Коагулятор NOVA-250 не уступает лучшим искровым генераторам. Кроме этого, обладает минимальным режущим эффектом. Коагуляция проводится одновременно с процедурой орошения и выполняется максимально плавно без физического мануального давления. Искробезопасный изолированный биполярный выход идеальный для микрохирургии, нейрохирургии, лапароскопии и др.

Коагулятор NOVA-250 отвечает всем хирургическим требованиям, включая широкий диапазон проведения общих процедур, а также операции в гинекологии, урологии, неврологии, а также в торакальной, пластической хирургии.

- Установка

  - Распаковка и обслуживание

Аккуратно распакуйте и выньте прибор NOVA-250. Убедитесь, что отсутствуют механические повреждения. Верните прибор в случае обнаружения каких-либо механических дефектов. Проверьте наличие всех дополнительных материалов.

Carefully unpack the package and remove NOVA-250 from its packing material observes for the mechanical damage. Return the instrument if any mechanical defect is observed. Check the NOVA-250 Performa to ensure receiving of all accessories.

Сопутствующие материалы:

- Монополярная и биполярная педаль переключения

- Нержавеющий стальной электрод пациента

- Кабель для электрода пациента

- Держатель монополяных электродов

- Набор инструментов многократного пользования: электрод-нож, электрод-игла, электрод-шар

- Щипцы биполярные с соответствующим соединительным кабелем

- Одноразовый монополярный карандаш с "ручным" управлением

2.2.	Что нужно перед установкой электрохирургического прибора

Требования к электропитанию

- Этот прибор оснащен встроенным режимом переключения мощности. Поэтому нет необходимости подключать любой внешний источник питания. Используйте однофазное электрическое напряжение в 230v +10%.

- В операционной должно быть хорошее заземление. Рекомендуется использовать медный кабель для заземления.

- Все 3-контактные разъемы (5 А и 15 А) на блоке питания должны иметь третий контакт для заземления (обозначенный как "E" на штепселе и разъеме). Важно периодически проверять заземление.

- Электрическое напряжение между нулевым выводом и зажимом заземления блока питания должно быть ниже 1.8 вольт согласно техническим характеристикам.

- Если сложно достичь нижний предел напряжения, рекомендуется использовать ультра изолирующий трансформатор (в дополнение к стабилизатору напряжения). Изолирующий трансформатор обеспечивает электрическую изоляцию наряду с ровным заземлением.

- Все операционные столы должны быть основательно заземлены. Для этой цели используйте высококачественный медный кабель.

- Концевая кабельная муфта или кабель заземления не должны быть прямо или опосредовано подсоединены к электроду пациента. Электрод пациента не должен контактировать с каким-либо заземленным объектом, включая операционный стол.

  - Требования к условиям установки

- В операционной должно быть необходимое количество кондиционеров для поддержания надлежащих низких температур и соответствующего уровня влажности в зависимости от специфики проводимого хирургического вмешательства.

- Если блок переменного тока не работает, вентиляторы воздуха должны быть направлены прямо на хирургический диатермический аппарат, чтобы предотвратить нагревание.

- Используйте только электропроводные гели, специально рекомендованные для радиочастотных аппликаций (550К c/s уместно и в других диагностических целях).

- Рекомендуется периодически проверять работ цепи защиты пациента. (Предпочтительно каждые 4 месяца).

- Не проливайте раствор на или возле электрода пациента.

- Каждый день проверяйте подключение кабеля к диатермическому аппарату. При обнаружении разъединения немедленно проведите подключение.

- Обращайтесь к пунктам «Меры предосторожности» и «Профилактическое обслуживание» в данном руководстве по эксплуатации.

3.	Что нужно знать об электрохирургии

3.1. Введение

Электрохирургия – это процесс разрезания и прижигания тканей тела при помощи электродов во время хирургических вмешательств. В электрохирургии используется токи высокой частоты. Высокочастотную хирургию не следует путать с диатермией, электрокаутеризацией, прижиганием и другими подобными методами.

Она состоит из нетравматического метода разреза и коагуляции мягких тканей. Результат этого метода разрезания (известный как высокочастотный (ВЧ) разрез) достигается без давления и повреждения мягких тканей. Эффект достигается в результате нагрева, порождаемого электрическим сопротивление мягких тканей, через которые пропускается высокочастотный ток. Нагревание приводит к кипению внутриклеточной жидкости, что, в свою очередь, повышает внутриклеточное давление и разрывает клеточные мембраны. Этот процесс называется клеточное испарение или испарение клеточной жидкости.

Основные понятия электрохирургии и принцип действия радиочастотных волн

Прибор предназначен для пропускания высокочастотного тока к точке хирургического вмешательства для того, чтобы коагулировать кровеносные сосуды и мягко разрезать ткани. Хирурги могут использовать электрохирургический прибор вместо или наряду с обычным скальпелем. При надлежащем использовании электрохирургический аппарат значительно меньше повреждает ткань, чем скальпель. При этом обладая способностью останавливать кровотечение.

В биполярных процедурах радиочастоты оказывают воздействие на ограниченную область ткани между активным и пассивным электродами.

3.2. Отличительные особенности

- дизайн, обеспечивающий защиту тела;

- биполярный и монополярный режимы с функцией ножного выключателя;

Характеристика биполярного режима – когда генератор работает в биполярном режиме, действия в монополярном режиме (включая ручное и ножное переключения) автоматически отключены во избежание нежелательного возгорания. В биполярном режиме коагуляция производится без обожжения, слипания и обесцвечивания смежных тканей.

3.3. Инструменты управления (вид спереди)

Режим Разрез

- Чистый разрез – выберите режим чистый разрез с самым низким уровнем гемостаза

- максимальная мощность – 250 В @ Шкала 10

Режим Коагуляции

- Спрей – режим предлагает массированную быструю бесконтактную коагуляцию

-– максимальная мощность 80 В @ Шкала 10

Биполярный режим

- биполярный выход предназначен для ряда хирургических вмешательств. В биполярном режиме используется низкое напряжение для того, чтобы минимизировать слипание и обгорание тканей.

- максимальная мощность – 60 В @ Шкала 10

3.4. Инструкция по эксплуатации

Инструменты управления (вид сзади)

- Подключите шнур питания к сетевой розетке 230 V ac., 50Hz. Убедитесь, что сетевая розетка

- Находится в режиме «off».

- Вставьте активные комплектующие в штепсельную розетку на передней панели

- Подсоедините кабель ножного переключения к разъему на передней панели

- Включите розетку в режим ON.

- Выберите необходимый режим CUT & COAG (Разрез и Коагуляция)

- Настройте шкалу режимов РАЗРЕЗ, КОАГУЛЯЦИЯ или БИПОЛЯРНЫЙ режим в соответствии с требуемой мощностью.

3.5. Комплектующие

Монополярный и биполярный ножной переключатель

Для подключения монополярного ножного переключателя используются 3-контактные разъемы

Монополяный ножной переключатель имеет два функциональных режима переключения

- РАЗРЕЗ

- КОАГУЛЯЦИЯ

Для подключения биполярного ножного переключателя используются 2-контактные разъемы

Пластина пациента

В эту 2-контактную розетку входит

PATIENT PLATE

This 2-pin receptable accepts the patient return electrode connector used in Monopolar procedures.

iliSP^H

Plate 3V2" x 6" (8.9cm x 15.2cm) with 8' (2.4m) cord

ELECTROSURGICAL HAND SWITCH

PENCIL & MONOPOLAR ACTIVE

ELECTRODE

Monopolar Active Receptable (Hand Switch) - This receptable will accept the 3 - pin hand switching active accessories.

Monopolar Active Receptable (Accessory) • This receptable has single output jac