667 з 672

Стандартна довідка

MDR 2017 ISO 13485:2016

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

CST № 24AADFW5575F1Z1

Ліцензія № 2013 - GJ- JUN- 181272 2113 - GJ- JUN- 181273 Код IEC: AADDN5575F

Грудень 2020 р.

Грудень 2020 р.

10 грудня 2020 р. 	00

Документ №

Грудень 2023 року

F/QC/50

WarIdPr

| Продукт |  |  | Інфузійний набір |  | Протокол № |  | 23G44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партія № |  |  | 614 |  | Дата стерилізації. |  | 25/7/23 |  |
| Розміри партії |  |  | 25,200 комплектів |  | Дата отримання: |  | 26/7/23 |  |
| Виробн.​ Дата |  |  | 07/2023 |  | Дата тестування тесту |  | 26/7/23 |  |
| Термін прид. |  |  | до 06.01.2026 р. |  | Дата випуску |  | 8/8/23 |  |
|  | Тест |  | Спостереження |  | Обмеження |  |
| A | Фізичні/хімічні тести |  |  |  |  |  |
| 1 | Опис |  | Інфузійний набір складається з шипа, кришки шипа, камери, фільтра, ПВХ-трубки, регулятора, латексу, адаптера, голки, упакованої в |  | Інфузійний набір складається з шипа, покриття шипа, камери, фільтра, ПВХ-трубки, регулятора, латексу, адаптера, голки, упакованої в поліетиленовий мішок |  |
| 2 | Тест на основний пріоритет |  | Відповідає |  | Занурте інфузійний набір з заблокованим одним кінцем у воду при температурі від 20°C до 30°C і застосуйте внутрішній тиск повітря на 20 кПа вище атмосферного тиску протягом 10 секунд. Витоку не виявлено |  |
| 3 | З'єднання між компонентами шляху рідини штуцера, місця ін'єкції, трубкою |  | Відповідає |  | Статична сила розтягування не менше 15 Н протягом 15 секунд |  |
| 4 | Швидкість потоку |  | Відповідає |  | 1000 мл N фізіологічного розчину/10 хв. під статичним напором 1 метр |  |
| 5 | Шип, захисна кришка, фільтр, крапельна камера, трубка, регулятор потоку, місце ін'єкції, штуцер Перевірка фізичних характеристик голки |  | Відповідає |  | Відповідно до IS:12655 [2003] Частина - 4 / В будинку |  |
| B | Хімічний тест |  |  |  |  |  |
| 1 | Зовнішній вигляд витягу |  | Прозорий безбарвний розчин. |  | Прозорий безбарвний розчин. |  |
| 2 | рН екстракту |  | 6.1 PH |  | Від 4,0 до 7,0 PH |  |
| 3 | Буферна ємність |  | 0,40 мл [0,01m1HCL] |  | Різниця Н.М.Т 1.0МІ |  |
| 4 | Відновлююча речовина |  | 1,20 мл [0,002M KMN04] |  | Різниця Н.М.Т. 2,0 мл |  |
| 5 | Важкі метали |  | Відповідає |  | Не більше 0,1 |  |
| 6 | Нелеткі залишки |  | 03. |  | Різниця N.M.T. 5,0 mci/50 мл |  |
| 7 | Поглинальна здатність (230-360) |  | Не більше 0,1 нм |  | Не більше 0,1 нм |  |
| С | Біологічний тест |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерильність |  | STFt/23/201 |  | Для відповідності тесту |  |
| 2 | Пірогенний тест |  | BET/23/201 |  | Для відповідності тесту |  |

Продукт відповідає встановленому стандарту

Дата: 8/8/23

Проаналізовано:

[Q.C.Incharge]

IS-12655/ ISO-8536 / IP-85 / In

Дата: 8/8/23

Затверджено: 
[Q.A.Incharge]