
	МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СПІРОГРАФА
	MEDICAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR A SPIROGRAPH

	Вимоги
	Requirements

	Призначення: для виміру ряду параметрів распіраторних функцій людини. Для використання лікарем або медичною сестрою під наглядом лікаря.
	Purpose is to measure a number of parameters of respiratory functions of a patient Should be used only by a doctor or a nurse under the supervision of a doctor.

	Спірометр:
	Spirometer:

	Прилад повинен мати автоматичне калібрування та не не повинен містити рухомих частин. 
	The device should have automatic calibration and should not contain moving parts. 

	Має бути зручний графічний інтерфейс, з параметрами не гірше VGA (320X240 пікселів), 256k кольори
	There should be a convenient graphic interface, with parameters not worse than V]GA (320X240 pixels), 256k colors

	Повинен мати можливість вимірювати наступні парамети: FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, VC, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV, MVV
	The device should be able to measure the following parameters: FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT , VC, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV, MVV.

	В спірометрі має бути база данних в якій повині зберігатися данні про пацієнта та/або вимінювань не менше 20.000 параметрів
	[bookmark: _GoBack]The spirometer should have a database in which data about the patient and/or exchanges of at least 20,000 parameters must is stored

	Повинен бути порт сполучення з коп`ютером та принтером
	There should be a port for connecting to a computer and a printer

	Габарити приладу повинні не превищувати 93x81x37 мм та вага не більше 300 грамів
	The dimensions of the device should not exceed 93x81x37 mm and the weight should not exceed 300 grams

	Живлення повине забезпечуватися внутрішніми елементами що можуть підзаряжатися від порту miniUSB або аналог
	Power should be provided by internal battery elements that can be recharged via a miniUSB port or similar interface

	Повинен відповідати наступним параметрам: максимальний об’єм 20 л, поток не гірше 18 л/с, точність об’єму не білше ± 3% чи 50 мЛ, точність потоку не повинна перевищувати ± 3% чи 50 мЛ/с
	The device should meet the following parameters: maximum volume 20 L, flow not worse than 18 L/s, volume accuracy not more than ± 3% or 50 mL, and flow accuracy should not exceed ± 3% or 50 mL/s

	Керування приладом повинно здійснюватись за допомогою сенсорного екрану де графічні елементи призначені для користувача та інтерфейс повинен бути досить великим, щоб полегшити роботу пристрою з пальцем. Сенсорний екран повинен реагувати на дотики з об'єктами з будь-який матеріал.
	Control of the device should be carried out using a touch screen where graphic elements are intended for the user, in addition, the interface should be large enough to facilitate the operation of the device with a finger. The touch screen should respond to touches with objects made of any material.

	Повинен мати профайл пацієнтів де будуть міститися призвище, вага, вік, стать, данні, тощо. Який можна переглядати.
	The device should allow storing patient's profile containing last name, weight, age, gender, data, etc. which can be viewed.

	Прилад повинен забезпечувати можливість використання з бактеріальним фільтром, що розміщується на кінці трубки так, щоб він знаходився між приладом і пацієнтом.
	The device should allow using it with a bacterial filter placed at the end of the tube so that it is between the device and the patient.




