| МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СПІРОГРАФА | MEDICAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR A SPIROGRAPH |
| --- | --- |
| Вимоги | Requirements |
| Призначення: для виміру ряду параметрів распіраторних функцій людини. Для використання лікарем або медичною сестрою під наглядом лікаря. | Purpose is to measure a number of parameters of respiratory functions of a patient Should be used only by a doctor or a nurse under the supervision of a doctor. |
| Спірометр: | Spirometer: |
| Прилад повинен мати автоматичне калібрування та не не повинен містити рухомих частин. | The device should have automatic calibration and should not contain moving parts. |
| Має бути зручний графічний інтерфейс, з параметрами не гірше VGA (320X240 пікселів), 256k кольори | There should be a convenient graphic interface, with parameters not worse than V]GA (320X240 pixels), 256k colors |
| Повинен мати можливість вимірювати наступні парамети: FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, VC, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV, MVV | The device should be able to measure the following parameters: FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT , VC, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV, MVV. |
| В спірометрі має бути база данних в якій повині зберігатися данні про пацієнта та/або вимінювань не менше 20.000 параметрів | The spirometer should have a database in which data about the patient and/or exchanges of at least 20,000 parameters must is stored |
| Повинен бути порт сполучення з коп`ютером та принтером | There should be a port for connecting to a computer and a printer |
| Габарити приладу повинні не превищувати 93x81x37 мм та вага не більше 300 грамів | The dimensions of the device should not exceed 93x81x37 mm and the weight should not exceed 300 grams |
| Живлення повине забезпечуватися внутрішніми елементами що можуть підзаряжатися від порту miniUSB або аналог | Power should be provided by internal battery elements that can be recharged via a miniUSB port or similar interface |
| Повинен відповідати наступним параметрам: максимальний об’єм 20 л, поток не гірше 18 л/с, точність об’єму не білше ± 3% чи 50 мЛ, точність потоку не повинна перевищувати ± 3% чи 50 мЛ/с | The device should meet the following parameters: maximum volume 20 L, flow not worse than 18 L/s, volume accuracy not more than ± 3% or 50 mL, and flow accuracy should not exceed ± 3% or 50 mL/s |
| Керування приладом повинно здійснюватись за допомогою сенсорного екрану де графічні елементи призначені для користувача та інтерфейс повинен бути досить великим, щоб полегшити роботу пристрою з пальцем. Сенсорний екран повинен реагувати на дотики з об'єктами з будь-який матеріал. | Control of the device should be carried out using a touch screen where graphic elements are intended for the user, in addition, the interface should be large enough to facilitate the operation of the device with a finger. The touch screen should respond to touches with objects made of any material. |
| Повинен мати профайл пацієнтів де будуть міститися призвище, вага, вік, стать, данні, тощо. Який можна переглядати. | The device should allow storing patient's profile containing last name, weight, age, gender, data, etc. which can be viewed. |
| Прилад повинен забезпечувати можливість використання з бактеріальним фільтром, що розміщується на кінці трубки так, щоб він знаходився між приладом і пацієнтом. | The device should allow using it with a bacterial filter placed at the end of the tube so that it is between the device and the patient. |